附件5 洽谈设备参数

洽谈设备参数

# 一、电测听仪   1套

一 总体要求

1.1 诊断型；

1.2 适用范围：用于耳鼻喉科对病人的主观听力进行诊断和鉴别。

二 主要技术参数

2.1 输入：纯音、啭音、白噪声、CD1+2、麦克风1+2、波形文件

2.2 掩蔽信号：根据纯音测试结果或言语测试结果自动选择窄带噪声或白噪声

2.3 输出：气导，骨导，插入式耳机，声场1+2

2.4 测试：气导，骨导及掩蔽，言语测试，FF，伪聋，自动测试

2.5 频率范围：气导 125Hz~8kHz；骨导 250Hz~8kHz

2.6 强度范围：气导：-10~120dBHL，步进：1、2、5dB；骨导：-10~80dB 步进：1、2、5dB

2.7 给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率

2.8 信号发放：轻触式静音给声，手动或自动，单脉冲、复合脉冲

2.9 患者应答：单手握持的按键式应答器

2.10 患者通讯：授话和回话

2.11 监听：通过内置、外置扬声器或外接耳机

2.12 内置存储：不通过电脑，听力计可独立存储500个患者信息 / 5000次测试结果

2.13 频率选择：125Hz，250Hz，750Hz，1500Hz，8kHz可以被取消

2.14 显示：听力计主机内置≥5.7寸高分辨率彩色中文显示屏 640×480像素，全屏幕显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息

2.15 给声键设计：触摸式给声键，坚固耐用无磨损，静音给声无干扰

2.16 接口：背后：4个USB，配有：1个网络接口；2个声场接口；气导L/R；插入式气导L/R；骨导；患者应答；回话；麦克风；CD1；左边：耳机，麦克风

2.17 打印：支持多种打印方式：1、通过USB接口直接连接打印机输出测试结果；2、连接电脑打印

2.18 操作模式：支持多种操作模式，单机独立操作和电脑控制操作测试

三 其他

3.1 整机保修≥1年。

3.2 外配工作站一套(含激光打印机1台)，联接医院现有HIS系统(含接口）

3.2.1 电脑品牌：知名品牌；

3.2.2 显示器：≥21寸；

3.2.3 CPU：≥i3-10代，内存≥8G：，硬盘≥250G固态+1T机械；

3.2.4 激光打印机：知名品牌。

四 配置清单

主机。1台

气导耳机3副

骨导耳机1副

患者应答器。1个

鹅颈麦克风1个

电源1套

品牌电脑1台

品牌打印机1台

# 二、隔音室    1套

- 功能：满足纯音电测听测试。

- 2.性能：室内本底噪声符合≤30dB标准，（室外本底噪声≤55dB）

- 3.环保材料，符合国家室内空气质量标准；

- 4.具有第三方检测机构出具的“无甲醛环保吸音棉检测报告”，检验结果显示甲醛测定值为：未检出（投标文件中提供检测报告扫描件）；

- 5.主动式有源通风系统；具有迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥35m3/小时，做消音处理，消音量大于30dB。

- 6.全钢制悬浮结构，测听室六面墙体采用冷轧钢板数控加工，不得使用木质结构外贴钢皮；测听室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接，为保证使用空间，墙体厚度不得大于150mm；

- 7.减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变；

- 8.悬浮结构，组装式，可拆卸、搬迁，现场的施工无须焊接。装配式减震器, 减震器截止频率小于10Hz；

- 9.使用铍铜原材料指簧片， 厚度T= 0.30mm .热处理后材料硬度达到373HV以上硬度,具有更好弹性和韧性.压缩产品20%,能保证10万次不变形.脆断/磨损等；

- 10.信号转接系统：数字式十通道信号转接，不得使用直插式转接，防止漏声。转接系统上标明气导骨导。

- 11.全钢磁控隔声门：净尺寸1860 mm×770mm（±10%），要求正、反面全钢结构，无孔安装，外表面不能有螺丝等金属物件，以免划伤衣物；开关自如，隔声量≥50 dB（A）；

- 12.隔、吸音墙体 : 双面静电喷涂处理；强共振吸声层(隔音层+空气层+吸音层)。≥110mm隔声顶，2层≥50mm隔音棉. 外墙：测听室≥1.2mm冷轧钢板、双面静电喷涂，防潮、防锈，不得使喷漆；

- 14.隔声观察窗：尺寸1200mm×800mm（±10%）；隔声橡胶压条+不锈钢封边(或喷塑钢封边)；

- 15.电源、照明系统:含灯具、面板；

- 16.地面：环保吸音地毯；

- 17.内表面：穿孔铝板或聚酯纤维吸音板；

- 18.*外表面：工厂专业静电喷涂, 从环保角度出发不允许现场喷涂。不允许现场焊接能拆装搬迁。防潮、防锈。钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振；

- 19.数控制设备高精度加工，确保产品配合紧密，隔声量提高，稳固耐用。

- 20.*配置清单

- 1）隔、吸音墙体1套；

- 2）隔音室顶、底1套；

- 3）减震器1套；

- 4）*钢制磁控隔声门1套；

- 5）隔声窗1套；

- 6）通风系统1套；

- 7）信号转接线1套；

- 8）信号转接器1套；

- 9）灯具1只；

- 10）*开关面板1只；

- 11）插座1只；

- 12）环保吸音地毯1套；

- 13）耳机挂钩1套。

# 三、肺功能仪   1套

- 1.整机原厂原装

- 2.传感器：抗菌过滤一体的铂-铑合金热丝式双向流速传感器；3.过滤网有金属及海绵蜂窝式,滤菌率≧96.5

- 4.流速测量范围：0-14L/S；读数值的±3% 或±0.01 L/S

- 5.最大容量：10 升

- 6.容量精确度：±3%或 50 毫升

- 7.直接显示慢阻肺（COPD）病期分类结果。测试结果图文丰富详尽易读(含有COPD诊断结果图和田字形图和星形图)。

- 8.自带热敏打印机，四种图文并茂报告格式。

- 9.液晶显示：≧5.7 英寸彩色液晶触摸屏,显示清晰，操作简单10 打印格式：全部数据和曲线、标准格式；FVC 测试的详细数据和曲线、标准格式和MV曲线等打印格式供选择。

- 11 在电脑上建立工作站。

- 可升级检测血氧饱和度和呼吸肌力

# 四、检眼镜   1套

- 1. 照明光源：2.6v/0.78W 卤钨灯泡

- 2. 净重：143g

- 3. 照度：≥801X

- 4. 使用电源：两节 2 号电池（DC:3V）

- 5. 光阑：大光斑、中光斑、小光斑、无赤片

- 6.屈光度补偿：0、±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±

- 10、±12、±15、±20、-25、-35D

# 五、裂隙灯   1套

- 采用下光源设计，结构简洁，性能可靠，能够满足视光和眼科基本诊察需要，是一款极具性价比的产品。

- 显微镜光路采用先进的交角式设计，可获得清晰图像。主要光学镜片采用优质材料制作，保证高清晰度和亮度；光斑直径达到 14 毫米，视场范围更开阔。整机灵活轻便，结构简单可靠。

- 技术参数

- 显微镜类型：交角体视式

- 变倍形式：两档变倍

- 目镜：10X

- 总倍率：10x(?18) 16x(?11.25)

- 瞳距调节范围（mm）：55~82

- 屈光度调节：-6D~+6D

- 裂隙宽度(mm)：0～14 连续可调(在 14mm 时，裂隙呈圆形)

- 裂隙高度(mm)：1～14 连续可调

- 裂隙角度：0?～180?旋转，垂直到水平方向连续可调光斑直径：?14、?9、?5.5、?0.3

- 滤色片：隔热片、无赤片、钴兰片

- 照明灯泡：6V20W 卤钨灯泡

- 设备整机质保 3 年，提供 6V20W 卤钨灯泡 20 个。

# 六、非接触眼压计  1套

- 1 应用于患者门诊或病房24小时眼压监测

- 2 非接触式

- 3 工作距离：≥10mm

- 4 测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度），平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调；

- 5 颌托垂直移动范围：≥68mm；

- 6 测量头移动范围：前后≥40mm，上下≥28mm，左右≥88mm；

- 7 具有眼内压补偿功能，会自动计算调整后的眼压计；

- 8 显示屏：≥5.5寸高清彩色触摸液晶屏；

- 9 固视目标： 绿色（可从闪烁的目标和连续亮起的目标中进行选择）

- 10 语言选择：具有多种语言，其中有中文操作菜单；

- 11 电动下巴托

- 12 喷气柔和，对眼睛的刺激更小，大大改善患者的测量体验；

- 13 打印机：内置式热敏打印机；

- 14 连接端口：RS-232C、LAN、USB

- 二、 配置要求

- 1 非接触眼压计主机 1台

- 2 升降台 1台

- 3 打印纸 3卷

- 4 数据传输线 1根

- 5 下颚托垫纸固定销钉 2 颗

- 6 下颚托垫纸包 1 包

- 7 其他配套必备附件

# 七、便携式电耳镜  5支

- 长：约16.3cm

- 宽:约2.0cm

- 电源：2节5号电池

# 八 、 60寸液晶电视  一台